询 价 文 件

**项目编号： BA-20190428-027**

**项目名称：盐城工学院江苏省新型环保重点实验室危险品安全柜项目**

盐城工学院招投标管理办公室

二 〇 一 九 年 五 月 二十三 日

第一部分 询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，现对 盐城工学院江苏省新型环保重点实验室危险品安全柜项目 项目进行询价采购，诚邀符合相关条件的投标人前来投标。

**一、项目名称：盐城工学院江苏省新型环保重点实验室危险品安全柜项目**

**二、项目编号：BA-20190428-027**

**三、投标人资格条件**

投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的独立法人，且具备下列条件：

1.经营范围必须与本采购项目实质性相符；

2.有固定的经营场所，有适应项目需要的专业技术人员，具备相关项目的供货能力和售后服务能力，具有良好的商业信誉和财务状况；

3.提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）等复印件（盖章），提供法人或被授权代表人身份证复印件，原件携带备查；

4.提供近三年经营业绩证明材料；

5.参加本次政府采购活动前三年内，没有重大违法、违纪记录的声明；

6.本次采购不接受联合体投标，中标后不得以任何方式进行转包与分包；

**四、询价文件发放（获取）**

发放方式：自行到盐城工学院建材研究院-江苏省新型环保重点实验网站（http://ae.ycit.cn/）上下载。

**五、投标起、止时间及要求**

投标人请于**2019年6月2日8:30—9:00**之间将装订密封加盖公章后的投标文件，送至盐城工学院迎宾大道校区知达楼A209室。（本次采购不接受“送达”之外的其它任何投标方式）。

**六、投标保证金**

1.本次采购投标保证金金额为：1000.00元。

2.投标保证金一律以在中国注册的银行出具的银行本票(同城)、银行汇票(异地)形式。各投标人须在投标截止时间前将投标保证金从投标人本单位的基本账户上汇至盐城工学院投标保证金指定账户（收款单位：盐城工学院，账号：32001735236051464680，开户银行：建行盐城市人民路分理处），投标保证金汇出单位及汇出账号必须与投标报名单位名称及公司银行开户许可证的基本户账号完全一致。

送达投标文件前,到财务处办理盐城工学院招投标保证金专用凭据，投标人将银行本票（汇票）原件和基本账户的银行开户许可证原件以及加盖公章的复印件交财务处工作人员核验，否则视为投标人未缴纳投标保证金。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金的，其投标文件将不予接受。中标人的投标保证金转为履约保证金，未中标人的投标保证金在评标结束后10日内无息退回。

**七、采购联系人**

采购人名称：盐城工学院

技术联系人： 崔老师 联系电话：0515-88298927

招标办联系人：孟老师 联系电话：0515-88168897

第二部分 投标人须知

**一、**投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式三份，即正本一份（**须正反打印**），副本二份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：经学生食堂饮服中心签字盖章后的现场踏勘确认函、法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人诸如营业执照之类的资格证明。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。

三、成交供应商的确定原则：评标委员会将对响应的投标文件进行评审和比较，评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标委员会将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。按照**符合采购需求、质量和服务相等且价格最低**的原则确定成交供应商。

四、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评委会或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于采购方的原则确定规格型号。

五、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于结果公示结束后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位除没收保证金外将严格按照相关规定进行处理。

六、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的95﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付5%余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分 项目需求和质量标准

**一、采购清单、技术规格参数、质量标准、其它要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **技术规格参数** |
| **危险品安全柜(带通风系统)** | 1840\*900\*510mm | **个** | **6** |  |  | **见说明** |

**采购清单：**

**技术规格参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **危险品安全柜(带通风系统)** | 规格：1840\*900\*510(mm)重量：≥155kg外壳：易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用1.5mm的冷轧钢板，柜体底座采用2.0mm 的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。易燃品毒害品储存柜体内胆(上，下、左、右内衬板)全部采用实芯理化板或pp(聚丙烯树脂)板；柜内右下部设置有进风口，配有旋转风阀；柜体的底板中部有Φ10mm漏液孔，漏液孔上面盖上60目304\*不锈钢网； 柜体底部设h=160mm黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷(白磷)等的易燃物品； 柜底装有四个Φ60mm的移动钢轮，便于易燃品毒害品储存柜移动； 前轮后有2个手动调节罗杆，方便易燃品毒害品储存柜定位。 |
| 柜中部有三层阶梯式的实芯理化板活动搁板或pp(聚丙烯树脂)活动搁板，每层阶梯板外延边有10mm高的积液盘；活动搁板上贴有警示红 ，警示蓝，警示黄的0.5mm厚度的pvc装饰条，分别区分碱性，酸性药品和易燃品的存放；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度50mm(包括积液盘的高度)。柜顶部中间有Φ160mm出风口，柜顶风口内置一个AC220V、50HZ、0.18A轴流风机，最大风量326m³/h、转速2550转/min、环境温度(-10~+70)℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合GB/T 11835-2007的要求，(密度100㎏/m3 ，厚度40mm)。 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求。(柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。) |
| 机械锁：存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合GA/T 73的要求。 电子锁：应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 特殊安全性要求：机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 电源：应符合GB 10409-2001中5.5的要求。柜体顶上可选配温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警 提示。 电源AC220V±10％50HZ,温度启控0~60℃（用户设定），湿度启控0~99.9％RH（用户设定）。 附加装置：应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 柜体抗破坏要求：应符合GB 10409-2001中5.7条A1类防盗保险柜的要求。 柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于0.5m/s。 选配件微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，指示灯指示风机是否正常工作，风机可自动和手动控制。 通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合JGJ 141的要求。装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《危险固体，液体的使用与保管预防措施事故响应及安全储存说明书》，柜门上贴有pvc远离明火标识，柜门上贴有pvc储存物品说明事项标识，柜侧面上方贴有储存柜的操作使用说明。 本企业标准经质量技术监督局备案（标准号：Q/320205 XBBP01-2015），所有产品均依照企业标准规范生产。 |

**二、交货期要求**

签订合同后， **5** 天内仪器设备安装调试结束、验收合格并交付使用。

**三、交货地点**

交货地点为：盐城工学院北校区知达楼 。

**四、付款方式**

经安装调试验收合格后，付合同款的 95%，其余5%作为质保金，半年内无质量问题后付清（无息）。

如验收不合格以及发现伪劣产品等，招标人将视其情形采取退货、拒付款、索赔等措施，直至通过有关部门，依法处理。

**五、合同签订**

公示结束后5日内签订采购合同。

1. **售后服务及服务承诺**

6.1 投标人应保证货物是全新、未使用过的、是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

6.2 货物如有缺陷，投标人在收到采购人通知后15天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.3 如果投标人在收到通知后15天内没有弥补缺陷，采购人可拒付货款。

6.4 根据检验标准和检验结果或有关质检部门的检验报告，采购人发现货物的数量、质量或规格等与合同不符，或证实货物是有重大缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人将没收投标保证金、减付中标价的10%，直至终止合同、拒付款并向政府采购主管部门报告查处。

6.5 投标人为货物提供终身技术服务。

6.6 故障排除:投标人实行24小时响应,确保72小时维修到位，以确保材料正常运转。

**七、特别说明**

**7.1**本次采购为整包，不可以拆分细项**。**

**7.2**如由于询价文件中对部分采购设备技术参数要求不详细，请各投标人在投标时必须补充说明。如不作明确说明，评标委员会可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。

第四部分：**投标文件的组成及格式**

**询价投标文件（正本或副本）**

**项目名称：盐城工学院江苏省新型环保重点实验室危险品安全柜项目**

**项目编号：BA-20190428-027**

**投 标 人（盖章）：**

**年 月 日**

**一、法定代表人授权书**

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司的\_\_\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）\_\_\_\_\_\_\_（职务）代表本公司授权\_\_\_\_\_\_\_（被授权人的姓名）\_\_\_\_\_\_\_(职务)为本公司的合法投标代表，全权处理\_\_\_\_\_（项目）的投标、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

            职    务：

            单位名称：

            地    址：

投标代表（被授权人）签字：

           职    务：

           单位名称：

           地    址：

           投标人（单位公章）：

           日    期：

**二、资信证明文件**

1、营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证（复印件、加盖单位公章）。

2、投标（法人或授权）代表身份证(复印件，原件自带备查)。

3、采购文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其它材料。

注：要求提供原件的必须提供，没有要求的提供加盖单位公章的复印件，原件投标时自带备查。

三、报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（ ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

1. **报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **不同于指定技术规格参数的说明** |
| **危险品安全柜(带通风系统)** | 1840\*900\*510mm | **个** | **6** |  |  |  |

货币单位：人民币元

注：1.明细报价表必须认真填写，包括设备的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

4.报价不得缺项，所有项目必须填写完整，如出现缺项则以合格投标人中该项的最低报价代入计算，且以此最低报价签订合同供货。

**二、售后服务承诺及说明：**

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日